# 项目需求

一、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织材料设备 | 1 | 套 |  |

（二）详细参数

A、防护服、口罩颗粒过滤效率测试仪
1．设备用途

自动滤料测试仪能模拟熔喷滤料或滤材实际使用环境，基于标准要求的油雾和盐雾方法进行过滤效率及过滤阻力测试。自动滤料测试仪能准确评价熔喷滤料或滤料的过滤性能，为新型过滤材料的研发，产品质量控制，材料性能验证等提供数据依据，是科研，检测，工业生产等领域的产品性能验证的选择。

2．测试要求

（1）测试材料：层状熔喷滤料或过滤滤材。

（2）测试方法：油雾法测试和盐雾法测试。

（3）测试参数：过滤效率、过滤阻力等。

3．技术参数

（1）适用滤料：玻璃纤维滤料、PP 滤料、覆膜滤料等。

（2）▲检测粒径档别：0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 µm（六档）。

（3）▲流量范围：0～150 l/min。

（4）▲检测阻力范围：0～5000 Pa。

（5）尘源

①气溶胶（DEHS）

数量中直径：0.18um; 质量中直径：0.3um; 几何偏差：小于1.8。

②钠盐（2%NaCl 溶液）

数量中直径：0.075um；质量中直径：0.26um；几何偏差：小于1.6。

（6）标准测试面积：100 cm2 。

（7）电源：220V/50 Hｚ。

（8）系统功耗：＜1500W。

（9）外形尺寸：850mm╳770mm╳1624mm。

（10）内置镶嵌式打印机：配置清单包括KN90夹具1套、密封圈1个、合格证1份、保修卡1份、电源线1根。

4．仪器组成

（1）仪器结构主要包括以下几个部分：喷雾泵、静电中和器、气缸、流量计、PLC 工控系统、风机、尾气过滤、流量变送器、压差传感器、触屏电脑、油雾气溶胶发生器、盐雾气溶胶发生器等。

（2）仪器系统主要包括以下几个部分： 盐雾气溶胶发生系统，能产生符合标准粒度分布要求的盐气溶胶；油雾气溶胶发生系统，能产生符合标准粒度分布要示的油气溶胶；盐雾气溶胶加热系统，产生盐颗粒；静电路程系统，用于中和盐雾气溶胶中静电；混合腔体，将加热气体及盐雾气溶胶混合产生符合要求的盐颗粒；气溶胶切换系统，方便切换气溶胶；滤料夹具，用于夹持滤料或熔喷滤料；压差传感器，用于测量滤料上游及下游压差所用；激光尘埃粒子计数器，用于测量滤料上游及下游颗粒数目用；流量控制器，控制调节测量风量。

B、全自动光学接触角测量仪

1．适用范围

全自动光学接触角测量仪主要用于固体表面处理评价、等离子清洗效果分析、表面清洁度分析、固液体之间或固体黏驸特性研究、液体配方设计、表面印刷性能的表征、分析表面改性、玻璃（包括塑料或金属等固体）表面润湿性研究等。在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域。

2．技术参数

（1）设备整体参数

名称：全自动光学接触角测量仪。

机身材质：航空铝。

输入电源：220V 50-60Hz。

功率：10W。

仪器尺寸：约655mm（W）*180mm(L)* 520mm(H)。

仪器重量：约16KG。

（2）样品平台系统

▲左右X移动：手动行程30mm,精度0.1mm。

▲前后Y移动：手动行程50mm,精度0.1mm。

▲上下Z移动：手动行程30mm,精度0.1mm。

整机水平调整：摄像头水平调整（配送专业级XY水平仪）。

样品台尺寸：130*150mm。

可放置最大样品：200（W）*∞(L)*30(H)mm。

样品台材质：航空铝。

（3）注射系统

▲注液移动行程：Y行程40mm；Z行程35mm，精度0.1mm（针头对中及液滴转移）。

滴样控制移动：行程60mm,精度0.01mm。

滴液精度：0.01ul。

加液方式：自动（配送5ml玻璃烧杯加液）。

微量进样器：容量500ul（全自动液位实时检测）。

针头：标配0.5mm不锈钢针头（可替换）20个、超疏水针头0.25mm（可替换）20个。

（4）采集系统

相机：进口高速工业级芯片(Onsemi行曝光)。

镜头：0.7x-4.5x。

传感器类型：1/1.8 英寸逐行扫描CMOS。

分辨率：1280×1024。

焦距：±2.5mm可调。

图像拍摄方法：单张、间隔、连续。

拍摄间隔时间：500-3600000ms。

视频录制方式：录像、回播、合成。

清晰度测量：全自动软件对焦。

最大拍摄速度：80帧/s。

（5）光源系统

光源：进口工业级白色冷光源（有效避免因光源散发热量蒸发液滴）。

组合方式：进口石英扩散膜使得亮度更均匀，液滴轮廓更清晰。

使用寿命：5万小时以上。

亮度调节：PWM无极调节+软件调节。

亮度识别：自动识别亮度，保证最佳亮度。

光源波长：400～760nm

功率：1W。

（6）接触角测量

接触角测量方法：悬滴法、座滴法等。

测量软件：CA V2.0静/动态接触角测量软件+表面能测量软件。

软件操作系统要求：windows 10(64位)。

接触角测量方式：自动或手动。

接触角计算方法：自动拟合法（ms级别一键全自动拟合，不存在人工误差）、三点拟合、五点拟合、自动测量（包括圆拟合法/斜圆拟合法、椭圆拟合法/斜椭圆拟合法、B-Snake拟合法、凹凸面测量等）。

动态接触角测量：前进角、后退角、滞后角(可批量拟合多张图片或视频连续拟合计算)。

角度范围：0°＜θ＜180°。

精度：0.1°。

分辨率：0.001°。

（7）表面能

表面能测量方法：Fowks法，OWRK法，Zisman法，EOS法，Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法（软件中预装37种液体数据库，可自行建立液体性能参数）数据可直接调入用于表面能估算，液体库数据可自行添加、删除和修改。可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等。

（8）表界面张力

测量方法：自动拟合+手动拟合。

精度：0.01mN/m。

测量范围：0.1mN/m-2000mN/m。

（9）润湿性分析

粘附功、铺展系数、粘附张力：均一键自动分析。

精度：0.001mN/m。

单位：mN/m。

3．设备配件及配套资料

usb2.0数字CCD摄像头 1个、连续变倍光学系统 1个、自动加样系统 1套、手动CCD倾斜系统 1套、表界面分析测量系统应用软件 1套、亲水进样针20个，疏水进样针20个、500ul进样器1个、XY专用水平仪1个、电源线及数据线1条、说明书纸质一份及说明书电子版 1份、保修卡及合格证1份。

C、数字式织物厚度仪

1．适用范围

用于测定各类纺织品、纺织制品及非织造布的厚度。

2．技术参数

（1）测定厚度范围：0.01~10mm  LCD显示。

（2）▲最小分度值：0.001mm。

（3）压脚面积：100，2000，2500，10000mm2。

（4）压重砝码：50cN（2只），100cN（2只），200cN（1只）。

（5）压重时间：10s、 30s。

（6）电源电压：AC220V，50W。

（7）外形尺寸：210×450×310mm（L×W×H）。

3．标准配置

压脚1套、压重块1套、扳手1个。

D、全自动织物透气量仪

1．适用范围

测定针织物、机织物、非织造布、滤材、纸张等多种纺织品及其它可透气材料在一定压力下的透气性能。透气率，指织物两面在规定的压差下，单位时间内，垂直流过织物单位面积的气流量，单位为mm/s；织物在两面存在压差的情况下，透过空气的性能，即称为透气性。

2．仪器特性

（1）全量程自动检测各种试样的透气率。测试速度快捷，1min内即可完成一次测试；采用集成式精密孔板，根据被测物的透气量自动选择孔板直径，无人为操作产生的误差，快速准确；采用自紧式夹具，密封效果好，夹样后可自动吸合。

（2）采用精密压差传感器，测试数据准确。

（3）采用工业级彩色触摸屏，友好的人机界面，操作更方便，稳定可靠。

（4）分析软件包，含专业数学模型，使测试结果更准确。测试数据可直接在屏幕上查询，也可以打印输出测试报表。

（5）测试单位可在测试过程中或测试结束后自由转换。

（6）工作台面、上下夹具、通气管道均采用特铝合金制造，表面经喷砂氧化处理。

（7）测试速度快，效率高，最快能在10秒内出结果。

3．技术指标

（1）彩色触摸屏：7寸。

（2）打印机：微型热敏打印机。

（3）试样压差测量范围：1～1000Pa，可设定。

（4）透气率测量范围：0.2～12000mm/s。

（5）测试单位： mm/s、L/m2/s、cm3/cm2/s、dm/min、L/dm2/min、m/min、m/h。

（6）测量误差：≤±2％。

（7）被测织物厚度：≤12mm。

（8）试样有效测试面积：5cm²、20cm²、25cm²、38.3cm²、50cm²、100cm²，标配试样夹具面积为：20cm²，其它面积夹具为选配件。

（9）孔板：8孔集成式孔板，根据被测物的透气量自动选择孔板直径。

（10）电源电压：AC 220V±10％ 50Hz。

（11）功 耗：800W。

（12）外形尺寸：520×850×1050mm（W×D×H）。

（13）重量：50kg。

E、电导率仪

1．技术指标

下列两种情况具备其一即可：

第一种：

- 电导率级别1.5级

- 电导率

电导率范围0.00us/cm-100.00ms/cm。

最小分辨率0.01us/cm，根据量程可选。

电子单元重复性0.33%（FS）。

电子单元引用误差±1.5%（FS）。

（3）标配电极配套测范围

2us/cm-100.00ms/cm。

（4）供电电源

电源适配器（输入：AC100-240V，输出：DC9V）。

第二种：

（1）电导率级别1.0级

（2）电导率

电导率范围0.00us/cm-200.00ms/cm。

最小分辨率0.01us/cm，根据量程可选。

电子单元重复性0.33%（FS）。

电子单元引用误差±1.0%（FS）。

（3）TDS

范围0.00mg/L-100g/L。

最小分辨率0.01mg/L，根据量程可选。

电子单元引用误差±1.0%（FS）。

（4）标配电极配套测范围

2us/cm-200.00ms/cm。

（5）供电电源

电源适配器（输入：AC100-240V，输出：DC9V）。

- 其他要求

1．投标人根据招标文件要求提供具体详实的安装实施方案，方案内容包括但不仅限于服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等；

2．投标人根据招标文件要求提供具体详实的服务方案，方案内容包括但不仅限于人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等；

3．投标人根据招标文件要求，提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不仅限于对使用人员的培训计划、方式、目标及使用等；

4．投标人具有有效期内的质量体系认证GB/T19001、测量管理体系认证GB/T19022；

5．投标人具有行政部门颁发的与本项目相关的荣誉证书；

6．投标人自2020年以来有类似项目业绩；

7．投标人针对本项目提供故障报修的响应时间及处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺；

8．投标人提供对设备免费维保期满后收费标准；

9．提供实质性优惠条件。

二、商务条款

1．质保期：货物免费质保期为1年。因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。（以双方在验收报告签订日期为准）

2．售后技术服务要求

（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对系统进行免费维护。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

（2）中标人在接到采购人维修函电后，必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，12小时内到达维修现场，并在24小时内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

（3）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：在合同生效后30天内供货安装实施结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期；

（2）交货方式：原厂包装免费送至采购人指定地点；

（3）交货地点：采购人指定地点。

4．货款支付：

合同签订生效后，交货安装实施完毕，经采购人验收合格后15个工作日内，采购人支付全部合同金额；自安装实施验收合格之日起，系统正常使用12个月无质量问题，采购人一次性退还履约保证金。

5．投标货币

投标货币：人民币